婴儿培养箱预防性维护操作流程、设备一般信息和环境条件

医院：
仪器序列号：
使用科室：
使用科室负责人签字：

仪器型号：生产商：环境温度：环境湿度：

二、预防性维护中需使用设备的信息

三、预防性维护操作流程（若正常或操作完成则在“口”内打勾，否则打叉）

| 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 婴儿培养箱分析仪或相关测试装置 |  |  |
| 电气安全分析仪 |  |  |
| 氧浓度监测仪 |  |  |
| 其它 |  |  |

| 适用 | 不适用 | 操作步骤 | 操作过程 | 操作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口 | 口 | 1 ．外观检查 | 检查机器外观是否正常，电源接插头、插座、面板、垫圈、轮子等附件是否有破损。如果有，及时更换修理。 | 外观正常口电源插头、插座正常口温控面板正常口轮子等附件正常口 |
| 口 | 口 | 2 ．过滤网检查 | 检查过滤网，清洁除尘，定期更换。 | 过滤网已清洁口过滤网已更换口 |
| 口 | 口 | 3 ．注水口检查 | 检查并清洁加水口。如果长期不加水，建议将加水口封住，以免细菌侵入。 | 注水口已封住口注水口未封，已清洁口 |
| 口 | 口 | 4 ．断电报警功能确认 | 插上电源开机一分钟后，拔掉电源插头，检查断电报警功能是否正常。如果不报警，需更换断电报警的备用电池。 | 断电报警正常口 |
| 口 | 口 | 5 ．箱温模式参数监测 | 开启婴儿培养箱，用婴儿培养箱分析仪或相关测试装置监测箱内三点温度Tl 、TZ 、T3 注l （三个测温点见附录）、相对湿度、空气流速、噪声七个参数的图像和数据，规定如下： 1 、环境温度为22 度左右时，升温时间注2 不大于35 分钟。 | 1 、升温时间△ t ＝正常口2 、Tx = T lmean = TZmean = T3mean = } TxTI mea 。｝二＿正常口} TxTZmea 。｝二＿正常口} TxT3 mea 。｝二＿正常口3 、 设置值To 几＿ } TO 汀lmea 。｝二正常口 |

|  |  |  | 2 、温度示值误差要求：达到稳定状态后，保温箱显示箱温Tx 与Tl 一T3 任何一个值之差不得大于08 度。 3 、箱温与设置温度值之差的要求：达到稳定状态后，Tl 一T3 任何一个值与设置值TO 之差不得大于15 度。4 、温度均匀胜要求：达到稳定状态后，Tl 一T3 任何两个值之差不得大于08 度。5 、温度波动度要求：达到稳定状态后，Tl 一T3 任何一个值上下波动幅度不得大于05 度。6 、空气流速不得高于o35m / S 。7 、正常条件下噪声不得高于55dB 。报警激活状态下不高于SOdB 。 | } TO 汀Zmea 。｝二正常口} TO 汀3mea 。｝二正常口4 、 } TlmeanTZm ? ｝二正常口} TZmeanT3m ? ｝二正常口} T3meanTlm ? ｝二正常口5 、 Tl 波动值二正常口TZ 波动值二正常口T3 波动值二正常口6 、空气流速二正常口7 、噪声二／正常口／口（无报警／有报警） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口 | 口 | 6 ．肤温模式参数监测 | 将肤温传感器贴在婴儿培养箱分析仪的某一温度传感器上注3 ，其余操作与箱温模式相同。监测完毕后获得TZ 值。规定如下：1 、升温时间：与箱温模式相同。2 、温度示值误差要求：达到稳定状态后，显示肤温Tx 与TZ 之差不得大于03 度。3 、肤温与设置温度值之差的要求：达到稳定状态后，TZ 值与设置值TO 之差不得大于15 度。 4 、温度波动度要求：达到稳定状态后，TZ 值上下波动幅度不得大于05 度。 5 、空气流速不得高于o35m / S 。6 、正常条件下噪声不得高于55dB 。报警激活状态下不高于SOdB 。 | 1 、升温时间△ t ＝正常口2 、Tx 二 } TxTZmea 。｝二＿正常口3 、设置值TO 二＿} To 汀Zmea 。｝二正常口4 、 TZ 波动值二正常口5 、空气流速二正常口6 、噪声二／正常口／口（无报警／有报警） |
| 口 | 口 | 7 ．超温报警功能确认 | 先将温控从机箱中拆出，开启温控。将独立箱温传感器置于盛有温水的杯子中，再向杯中漫漫注入热水，当温度显示达到手册规定的超温报警值（一般为38 度）后，超温报警启动。如果没有启 | 超温报警正常口 |

|  |  |  | 动超温报警，则需检查温度传感器和相关部件。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口 | 口 | 8 、电气安全检查 | 用电气安全分析仪检测机器的接地电阻和机壳漏电流，要求接地电阻小于03 几、机壳漏电流小于100 拼AO | 接地电阻二正常口机壳漏电流二正常口 |
| 口 | 口 | 9 、其它 | 完成该型号其它特定的胜能、报警测试，如主动湿化、氧浓度检测、风扇故障报警等。规定如下：1 、湿度显示误差不大于6 % RH 。2 氧浓度显示误差不大于3 ％。 | 湿度设置值二 氧浓度设置值二 1 、湿度监测值二正常口2 、氧浓度监测值二正常口 |
| 结论： 技术人员签名：执行日期： |  |  |  |  |